附件1

技术规格、参数及要求

名称	技术参数	是否符合要求
红外热成像气体泄漏检测仪	1、便携式，以图像或视频形式快速发现挥发性有机气体(VOCs)泄漏现象，可以精确定位泄漏或排放的源头;
▲2、探测气体：可探测相关泄露气体至少包括有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、辛烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、丁酮、甲基异丁基甲酮等多种常见的挥发性有机气体VOCs。并提供泄漏浓度分析软件，可与红外热成像气体泄漏检测仪联机，显示泄露气体浓度（提供仪器界面照片或产品说明书佐证）；
3、探测器类型:制冷型探测器，像素不低于320x256;响应波段:3.1μm-3.5μm;，频率60Hz；
4、可输出红外图像，与可见光图像形成画中画，具备不少于3种模式的红外调色板，并支持同步录制可见光和红外成像视频（含语音数据），(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书);
5、可见光相机：内置像素不低于500万的COMS可见光数码相机，带补光灯功能，可输出可见光图像，变焦倍数支持1倍以上的整数倍，最大变焦不低于8倍；
▲6、图像筛选功能:可根据指定的温度或拍摄时间打开红外文件(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书);
7、播放文件夹:可将多个热像图文件播放在一个录像文件内，可在播放文件夹内做热像图分析;(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书);
▲8、仪器能在防爆区域使用，防爆等级不低于Gc级(需提供投标产品提供国家级认证机构提供的产品防爆证书扫描件，并加盖制造商公章);
▲9、具备防水防尘功能，可全天候使用。防护等级不低于:IP65;(需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章);
10、无需激光等辅助光源照射，距离≥2米，采用甲烷气瓶标气，流速为1mL/min时样品显示屏成像应能观测到气云泄漏形态;(需提供具有CMA或 CNAS资质检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章);
11、配置要求（包括但不限于）：红外热成像气体泄漏检测仪主机1台，专用锂电池3组，主机、电池充电的电源适配器各1套（座充2个），USB线、HDMI线1套，SD卡和配套读卡器1套（储存卡512G），USB3.0接口容量不小于5TB的2.5英寸便携移动硬盘2个，清洁套装1套，颈带1个，主机运输箱1个，三脚架1个；
管道机器人	一、爬行车体	▲1、适用范围：用于排水管道环境溯源检测，防护等级不低于IP68。适用于 200mm-3000mm 管道检测（同一车体）。（须提供实物测量照片）
2、升降架：具有电动升降架，电动控制升降适用不同和管径 (需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书)；
▲3、车体轴距：爬行车体轴距（最前轮至最后轮的轴心距离）不大于 250mm，以保证车体顺利进入小口径检查井管道（须提供实物测量照片）；
▲4、爬行器侧翻自救：当爬行器车体在管道内侧翻后，依然可以通过轮子动力驶出管道(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书) ；
5、爬行器线缆接头防护装置：爬行器配备线缆接头拉力转力器，防止被意外拉断（需提供实物照片）；
6、车体具备预置拓展功能：具有拓展机械手臂淤泥取样，水质取样功能（需实物图片证明）；
二、前视摄像头	1、图像传感器不低于 210 万 1/2.9” 2.0M SONY323 CMOS。 分辨率：不低于 1920*1080。光学倍率：不低于 10 倍。
2、照明数量：高亮度 LED，镜头灯光数量不低于 6 枚（不含车体部分）（须提供实物照片）；
3、镜头防护：车体前端安装固定式镜头防撞杆。须配备镜头加热除雾功能（须提供实物照片）；
▲4、测宽：利用激光测量裂缝宽度(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书) ；
5、防护等级：不低于IP54。
三、后置摄像机：	1、图像传感器：210 万高清 CMOS。
2、后视镜头升降：后视镜头可跟随升降架同步调整高度，倒车摄像头可同步录像（须提供实物照片说明） ；
3、防护等级：不低于IP68。
四、平板控制器	1、屏幕尺寸：11 英寸及以上，分辨率不低于 2560×1600 2K。
▲2、搭载AI管理软件：具备通过AI算法辅助信息提取功能，可有效辅助环境应急决策(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书) ；
3、防护等级：不低于IP54。
五、自动收线车	1、线缆：线缆直径不低于6.5mm，标准配置不低于 120 米；材质具备超强抗拉伸，防水，防油，耐磨和耐腐蚀。电缆卷盘具有线缆清洁刷，收放线时可同步清理线缆表面泥垢(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书) ；
▲2、供电方式：两种供电方式：①配系统供电池：为收线车内置，可无工具拆卸，单块电池工作时间不低于 8 个小时；②配电源适配器，可外接发电机使用（须提供实物照片对两种供电方式进行佐证说明）；
3、收线方式：自动或手动收线；自动模式：智能自动收线功能和自动放线功能，与机器人运行同步；线 缆自动排线，方便使用。
▲4、线车的移动及固定：底部安装移动轮和车轮锁紧装置，便于线缆车移动和固定(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书)；

▲5、防护等级：IP63，防灰尘，防水溅
六、管道缺陷判读软件

1、软件基本功能要求：本软件对检测视频文件进行播放预览，添加检测信息，截取缺陷图像，判读描述； 可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告。

2、管段信息识别：软件须能自动识别 CCTV 检测数据中的管段信息，包括不限于起止井号、管径、管材、 埋深、检测方向。
便携式非甲烷总烃废气检测仪	▲1、配备便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器，设备具有三种模式选择，非甲烷总烃模式/总烃模式/甲烷模式，满足《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法（HJ 1331—2023）》的规定。(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书)
▲2、主机和手操器具备防爆功能，可在爆炸性气体环境下使用，不低于Gb级，适用范围包括1区、2区危险区域（提供第三方机构出具的防爆证书）。
▲3、氢气气源：采用内置氢氧发生器作为氢气气源，无需任何高压气瓶和固态储氢装置；氢氧发生器一次加水产氢使用时长≥24h(需提供具有CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告)；
4、仪器检出限：≤0.4mg/m³（以碳计）
5、准确度：≤±2%（甲烷）
6、连续工作时间：充电电池，充满可连接工作时间≥5小时。(需提供加盖制造商公章的印刷宣传彩页或设备说明书)
7、通讯模式：分析仪与移动数据传输器，支持蓝牙连接；分析仪与计算机，支持蓝牙、USB连接。
氢气发生器	1、氢气气源：一次性加碱，日常维护仅需补充蒸馏水即可；具备超压停止电解、防意外返液、自动断电功能；
2、氢气输出：流量≥200ml/min，纯度≥99.9%；
3、可搭配便携式氢火焰离子化检测器使用。