附件1

| 2025年江门市生态环境执法应急装备购置项目（鹤山市） 采购货物技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 技术参数 | 是否符合 |  |  | 偏离情况 |  |
| 1 | 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) | 2台 | （1）重量：≤2.5kg。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）显示与控制：仪器主机内置不可拆卸液晶显示屏幕，配备实体按键，不触摸或不需外接手操器等移动设备即可实现对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除和信息查看等操作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）▲样品采集部件应具有除水功能，可避免液态水、油进入采样泵与FID，清理后设备可以正常运行出数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）▲充氢方式：仪器应标配氢气发生器对储氢合金充气，氢气发生器应采用电解水的原理，重量应不超过2kg。通过氢气发生器对储氢合金充气，拧上储氢合金后氢气发生器可自动打开电子阀门，拧松储氢合金后氢气发生器应可自动停止产氢，储氢合金和氢气发生器无需通过管路连接，避免氢气死体积。氢气发生器出口正常工作压力应大于2.5MPa。并应配备泄压开关，可进行泄压操作。（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）▲防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，整机防爆等级至少达到Ex db ia IIC T4 Gb。（提供国家认可的防爆机构出具的防爆合格证复印件，防爆合格证主型号须与仪器主机保持一致） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）▲分析仪FID检测器应采用隔爆设计，防爆等级至少达到Ex db IIC T4 Gb。（提供国家认可的防爆机构出具的防爆合格证复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）▲氢气发生器可选配防爆外壳，防爆等级至少达到Ex db IIC Gb。（提供国家认可的防爆机构出具的防爆合格证复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）▲定位功能：支持单北斗卫星定位。（提供北斗独立定位终端检测证书及检测报告复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （9）▲授时功能：支持单北斗卫星授时。（提供北斗独立定位终端检测证书及检测报告复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （10）量程范围：FID：1.0-50000μmol/mol；检出限：FID：≤0.5μmol/mol，应可通过主机软件切换浓度单位：ppm、ppb、mg/m3及μmol/mol。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）▲环境适应性：仪器通过高温试验（至少达到50℃，持续2小时）、低温试验（至少达到-20℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到70℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-40℃，持续8小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±3%；（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）▲供电方式：仪器应具有可拆卸电池，电池应具有独立电量指示灯，不开机即可查看电池电量，单个电池的连续工作时间≥6小时。（提供省级或省级以上计量机构出具的CMA检测报告复印件和电池带电量指示灯实物照片） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）数据存储：仪器具有数据存储的功能，可存储不少于40000条数据，同时存储的数据可统一转换单位进行导出。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）▲使用操作便携性：仪器使用方便，为手持式仪器，手柄符合人体工学设计，可单手操作；电池和储氢合金应可不使用工具进行快速更换。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护架 | 2个 | （15）长×宽×高：200mm×50mm×200mm，层数≥4层，立柱宽度≥38mm，横梁宽≥50mm，单层承重≥200公斤，钢材材质。 |  |  |  |  |  |
|  | 背包 | 2个 | （16）能与便携式氢火焰离子化检测仪配套使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 手操器 | 2个 | （17）手操器应具有防爆安全性，防爆等级至少达到Ex ib IIC T4 Gb。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （18）需支持北斗定位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （19）防护等级：IP68及以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （20）电池容量：5000 mAh及以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （21）内存：8+512GB以上。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 手持式光离子化检测仪(PID) | 2台 | （22）传感器类型：光离子化传感器(PID)，传感器使用寿命超过20000小时或3～5年。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （23）▲防爆要求：取得防爆合格证，防爆等级不低于Ex ia IIC T4 Ga。（提供防爆合格证复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （24）重量不超过800g，配置便携携带箱。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （25）▲测量范围：0-10000ppm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （26）▲分辨率：0.001ppm/1ppb。（提供技术说明书或彩页复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （27）▲防护等级：IP66（开机），IP67（关机）。（提供防护等级检测报告复印件） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （28）进气方式：泵吸式自动进样。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （29）电池：可充电锂电池供电，连续运行超过24小时。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （30）▲工作温度：-20℃≤Ta≤+50℃。(提供防爆证书复印件) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （31）数据传输：蓝牙模块可以使用手机app直接读出仪器检测到数据，并可进行集成和数据上传；可以使用Type-C USB连接电脑进行数据传输。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全防护套装 | 50套 | （32）耐酸碱手套：加厚丁晴橡胶材质、耐磨防滑、耐酸碱、可反复使用、防倒流，袖长≥35cm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （33）安全防护眼镜：高透光、可防雾、防冲击、防飞溅、密封性好，可调节，可佩戴近视眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （34）防毒面罩：自吸过滤单罐防护面罩，活性炭滤芯、可更换，可有效过滤粉尘、有机气体、苯及其同系物、石油、乙醚、二氧化硫。 |  |  |  |  |  |
| 4 | P95活性炭防护口罩 | 10盒 | （35）1盒（10个），P95级别过滤，过滤率≥95%，含冷流呼吸阀。 |  |  |  |  |  |

注：供应商在响应方案中应尽量列出具体参数。如果只简单注明“符合”或“满足”，将影响技术商务评分。供应商须在响应文件中填写技术规格参数，当响应文件中设备技术参数与公告文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指设备技术参数优于公告文件中要求，“负偏离”指设备技术参数低于公告文件中要求。